## 试剂耗材)
云南省寄生虫病防治所采购计划
序号 | 项目名称 | 参考规格或性能要求 ( 一般项目不得指定品牌/协议供货、定点采购请写明品牌、 型号和规格) | 计量 单位 | 备注
| 登革病毒全基因组捕获试剂盒（含建库） | 1.用途:本试剂盒用于登革病毒全基因组序列捕获 2.试剂盒组成:文库构建，捕获探针，纯化，接头等。核酸起始，可以完成测序前的所有工作，制备合格的文库。 3.试剂盒可适配鸟枪法和DNB技术测序仪。 *4.全基因组覆盖率不得小于95% 5.包装规格:16人份 6.可以提供探针设计方案，包括探针数量等信息 7.试剂有效期自签订合同日起，不小于10个月。 8.可以委派工程师现场培训，直至可熟练操作。 | 盒
| 基孔肯亚全基因组捕获试剂盒（含建库） | 1.用途:本试剂盒用于基孔肯亚病毒全基因组序列捕获 2.试剂盒组成:文库构建，捕获探针，纯化，接头等。核酸起始，可以完成测序前的所有工作，制备合格的文库。 3.试剂盒可适配鸟枪法和DNB技术测序仪。 *4.全基因组覆盖率不得小于95% 5.包装规格:16人份 6.可以提供探针设计方案，包括探针数量等信息 7.试剂有效期自签订合同日起，不小于10个月。 8.可以委派工程师现场培训，直至可熟练操作。 | 盒
| 寨卡病毒全基因组捕获试剂盒（含建库） | 1.用途:本试剂盒用于寨卡病毒全基因组序列捕获 2.试剂盒组成:文库构建，捕获探针，纯化，接头等。核酸起始，可以完成测序前的所有工作，制备合格的文库。 3.试剂盒可适配鸟枪法和DNB技术测序仪。 *4.全基因组覆盖率不得小于95% 5.包装规格:16人份/96人份 6.可以提供探针设计方案，包括探针数量等信息 7.试剂有效期自签订合同日起，不小于10个月。 8.可以委派工程师现场培训，直至可熟练操作。 | 盒
| 95%医用酒精 | 500ml/瓶，到货后有效期≥10个月 | 瓶
| 96孔荧光定量PCR板封板膜 | 100张/包 | 包
| 0.2ml/1.5ml/2ml低温金属冰盒 | 铝合金材质；适配0.2ml/1.5ml/2.0ml的离心管和样品管；充分制冷后（-20℃ 4-6h）的冰盒在室温下,能长时间保持低温状态（1-2h）；表面特殊处理,清洁方便,实用耐磨,可以长期使用；孔间距设计合理,保证均一的孔间温度,方便多个样品管的操作；耐受整体高压、紫外照射、酒精消毒等去污染操作,可反复使用。2个0.2ml/1.5ml低温金属冰盒，2个2ml低温金属冰盒，共计4个。 | 个
| 双头低温记号笔 | 遇酒精不易褪色，适用于塑料试管，红、黑、蓝色不同颜色随机匹配。适用于超低温样本标记，12支/包 | 盒
| 专用显微镜油镜油 | 浅黄色透明油性液体,不易干燥、变硬,使用于100倍物镜。 产品特点：具粘度适中.视野清晰,不易干燥变硬,不褪色等优点为显微镜油镜镜检的常用选择。 产品效期：不少于4年 技术指标：折光率( N20): 1.5105 ~ 1.5175 贮存：适合贮存于相对湿度不大于80%。无腐蚀性气体和通风良好的室温环境规格：20ml/瓶 | 瓶
| 姬姆萨染色液 | 产品由姬姆萨染色液（10×）和磷酸盐缓冲液组成，1：9 混合成工作液后使用；配置简便，按试剂（A）:试剂（B）=1:9 混合，即取 1 份姬姆萨染色液（10×）加入到9份的磷酸 盐缓冲液中充分混匀，即为姬姆萨工作液。亦可将姬姆萨染色液与磷酸盐缓冲液分开使用，亦可以得到满意的染色效果。 储存：10~30℃，避光，24个月有效 规格：100mL/瓶，成分组成：姬姆萨染色液 (10x)10ml；磷酸盐缓冲液100ml | 瓶
| 无味中性树胶封固剂（D型） | 无味中性树胶（D型）可用于取代传统上将二甲苯作为溶剂的封片胶（如中性树胶），其以一种环保型的烷烃类化合物作为溶剂，与树胶按一定比例加热溶解混匀制成，为水白色或淡黄色粘性液体。封固后即可阅片，长期保存，避免细胞脱落及染色褪色。试剂超净无色，透明度高，性质稳定，不含有害有机溶剂，不污染环境，对玻璃和有机玻璃盖玻片均可兼容，可搭配环保组织透明脱蜡液使用。折光率与玻璃相近。 规格：100ml/瓶，常温保存，有效期不少于2年。 | 瓶
| 甲醇分析纯试剂 | 甲醇，Methanol，分子式：CH3OH，CAS编号：67-56-1，分析纯，纯度：99%及以上 产品: 微有乙醇样气味，易挥发，易流动，易燃，蒸气能与空气形成爆炸极限6.0%-36.5%（体积），危化品 熔点: -97.8℃ 沸点: 64.7℃ 密度: 0.791 可溶性: 能与水、醇、醚等有机溶剂互溶 贮存: 密封阴凉处保存。 规格：500ml/瓶 | 瓶
| 抗乙脑病毒IgM抗体检测试剂盒 | 96T/盒，抗乙脑病毒IgM抗体检测，捕获法，Mac_IgM | 盒
| 登革病毒（Ⅰ-Ⅳ）四重核酸检测试剂盒 | 48T/盒，采用TaqMan探针法实时荧光PCR技术，适用于血清、脑脊液、组织标本及蚊虫标本中登革热病毒Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型/Ⅳ型的特异性检测。到货后有效使用期限10个月以上。 | 盒
| 登革热病毒4型核酸参考（质控）品 | 冻存管；浓度≥10^5TCID50/mL；单管 | 管
| 包虫IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96T/盒，具有国械注准号，用于体外定性检测人血清样品中的包虫IgG抗体，到货后有效使用期不得少于10个月。 | 盒
| 卵形疟原虫/三日疟原虫核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法) | 1、产品概述 卵形疟原虫/三日疟原虫核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法）根据荧光PCR技术原理，针对恶卵形疟原虫/三日疟原虫设计特异性的引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪，实现对卵形疟原虫（OVA）、三日疟原虫（MAL）核酸的定性检测，用于卵形疟原虫/三日疟原虫感染的辅助诊断及流行病学监控。 2、技术参数 1) 样品种类：适用于血、蚊虫等样品。 2) 适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 3) 检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对卵形疟原虫/三日疟原虫设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对卵形疟原虫（OVA）、三日疟原虫（MAL）核酸的检测。 4) 主要组成成分：包含qPCR预混液（含酶）400μL*1管，引物探针 100μL*1管，阳性对照 50μL*1管，阴性对照 50μL*1管。 5) 反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液（含酶）16μL，引物探针4μL，模板5μL。 6) ★反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM” 和 “HEX/VIC”），整个反应时间在80分钟内完成。 7) 结果判读：阴性：Ct值＞38或未检出；阳性：扩增曲线呈S型，且Ct值≤35；可疑：扩增曲线呈S型，且35＜Ct值≤38，需复检，复检结果若一致，判定结果为阳性。 8) 最低检测限：1×103copies/mL；线性检测范围：2×103～1×108copies/mL。 9) 特异性：对恶性疟原虫/间日疟原虫各标本均能检出且与其他型别无交叉。 10) ★公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 11) ★质量控制：通过ISO13485认证、ISO9001认证；提供质量检测合格报告。 12) 保存条件：试剂盒在－20℃及以下避光保存，有效期12个月。 13）规格：48kits/盒 | 盒
| 引物 | PAGE纯化，30bp以内一条，1OD/支，添加可常温保存的寡核苷酸防降解成分，改成分不影响后续PCR检测 | 支
| 卵形疟原虫（Curtisi/Wallikeri）核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法） | 1、概述 卵形疟原虫(Curtisi/Wallikeri)/核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法）根据荧光PCR技术原理，针对卵形疟原虫(Curtisi/Wallikeri)设计特异性的引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪，实现对卵形疟原虫Curtisi/OVA(C)、卵形疟原虫Wallikeri/OVA(W)核酸的定性检测，用于卵形疟原虫(Curtisi/Wallikeri)感染的辅助诊断及流行病学监控。 2、技术参数 1) 样品种类：适用于血、蚊虫等样品。 2) 适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 3) 检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对卵形疟原虫(Curtisi/Wallikeri)设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对卵形疟原虫Curtisi/OVA(C)、卵形疟原虫Wallikeri/OVA(W)核酸的检测。 4) 主要组成成分：包含qPCR预混液（含酶）400μL*1管，引物探针 100μL*1管，阳性对照 50μL*1管，阴性对照 50μL*1管。 5) 反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液（含酶）16μL，引物探针4μL，模板5μL。 6) ★反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM” 和 “HEX/VIC”），整个反应时间在80分钟内完成。 7) 结果判读：阴性：Ct值＞38或未检出；阳性：扩增曲线呈S型，且Ct值≤35；可疑：扩增曲线呈S型，且35＜Ct值≤38，需复检，复检结果若一致，判定结果为阳性。 8) 最低检测限：1×103copies/mL；线性检测范围：2×103～1×108copies/mL。 9) 特异性：对卵形疟原虫(Curtisi/Wallikeri)各标本均能检出且与其他型别无交叉。 10) ★公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 11) ★质量控制：通过ISO13485认证、ISO9001认证；提供质量检测合格报告。 12) 保存条件：试剂盒在－20℃及以下避光保存，新生产，有效期12个月。 13）规格：48kits/盒 | 盒
| 蛋白保存卡 血样手收集卡 | 收集卡位于2张封面纸之间，每张卡上有4或4个约直径1厘米的圆圈用以收集全血样本，每个可吸收约100μl的血液样本。采集样品后封面可折叠以保护样本，封面上印有通用的生物危害标志。产品可具有样品防降解功能，可长时间储存样本。100张/包 | 包
| 2×Taq PCR MasterMix（dye+） | 1ml*5/包,为新优化升级的即用型PCR预混试剂。 含2×Taq PCR MasterMix , 含有高纯度的Taq DNA聚合酶、dNTPs、 MgCl2、反应缓冲液、PCR反应增强剂和优化剂以及稳定剂。具有快速简便、灵敏度高、特异性强、稳定性好等优点，减少人为误差，节约操作时间，降低污染几率。适用于常规PCR反应、复杂模板如GC含量高（>60%），有二级结构和较长片段（5kb以内）等的扩增和大规模基因检测。。 储存条件: 室温(15-25℃)存放一周，无明显活性改变。-20℃可长期保存，多次冻融不会影响活性。到货后距离有效期不少于10个月。 | 包
| 0.2ml 八联排管 | 无色透明管，规格0.2ml, 型号PCR-0208-C，带透明平盖，RNase-/DNase-free，125条/盒 | 盒
| QIAamp DNA Mini Kit (50) | 用于DNA提取和纯化，硅胶膜离心柱法。所有成分均可常温保存，50T/盒。到货后距离有效期不少于10个月。 | 盒

## Sheet1
登革病毒NS1抗原检测试剂（胶体法金） | 胶体金法，15-20分钟读结果；到货后有效使用期限18-24个月。 | 4000 | 条
病毒DNA/RNA提取试剂盒(磁珠法) | 64T/盒(预封装)，使用时只需加样本，无需再添加其他试剂组分如蛋白酶k。配套天隆NP968-s核酸提取仪使用。配白色套管。 | 25 | 盒
病毒DNA/RNA提取试剂盒(磁珠法) | 20T/盒，20T/盒（DT6）1T/条X20条。支持最小1个样本提取试剂，单个样本预封装使用时只需加样本，无需再添加其他试剂组分如蛋白酶k。配套天隆NP968核酸提取仪使用。配白色套管 | 2 | 盒
10ul吸头(盒装灭菌带滤芯) | QSP 10，长度3.1cm，带滤芯，带刻度，10ul，96支/盒，不含 DNase、RNase、DNA、ATP、PCR 抑制剂和热原 | 100 | 盒
1640培养基 | 500ml/瓶，6瓶/箱，含D-葡萄糖、酚红、L-谷氨酰胺，不含丙酮酸钠，HEPES。用于细胞培养，到货后有效使用期≥9个月 | 1 | 箱
登革病毒NS1抗原检测试剂（胶体法金） | 40人份/盒，胶体金法，15-20分钟读结果；到货后有效使用期限18-24个月。 | 60 | 盒
1640培养基 | 500ml/瓶，包含：低葡萄糖、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠、酚红；不含HEPES。可用于支持很多种类的哺乳动物细胞生长。已经在 DMEM 中培养成功的细胞包括原代成纤维细胞、神经元、胶质细胞、HUVEC、平滑肌细胞，以及 HeLa、293、Cos-7 和 PC-12 等细胞系。，到货后有效期≥10个月 | 15 | 瓶
MGIEasy RNA文库制备试剂套装 | 16反应/盒，PE150，包含RNA文库制备试剂盒、接头试剂盒、DNA纯化磁珠、环化模块，到货后有效期≥10个月 | 2 | 盒
MGIEasy rRNA去除试剂盒 | 32反应/盒，到货后有效期≥10个月 | 2 | 盒
登革病毒全基因组捕获试剂盒（含建库） | 1.用途:本试剂盒用于登革病毒全基因组序列捕获 2.试剂盒组成:文库构建，捕获探针，纯化，接头等。核酸起始，可以完成测序前的所有工作，制备合格的文库。 3.试剂盒可适配鸟枪法和DNB技术测序仪。 *4.全基因组覆盖率不得小于95% 5.包装规格:16人份 6.可以提供探针设计方案，包括探针数量等信息 7.试剂有效期自签订合同日起，不小于10个月。 8.可以委派工程师现场培训，直至可熟练操作。 | 3 | 盒
基孔肯亚全基因组捕获试剂盒（含建库） | 1.用途:本试剂盒用于基孔肯亚病毒全基因组序列捕获 2.试剂盒组成:文库构建，捕获探针，纯化，接头等。核酸起始，可以完成测序前的所有工作，制备合格的文库。 3.试剂盒可适配鸟枪法和DNB技术测序仪。 *4.全基因组覆盖率不得小于95% 5.包装规格:16人份 6.可以提供探针设计方案，包括探针数量等信息 7.试剂有效期自签订合同日起，不小于10个月。 8.可以委派工程师现场培训，直至可熟练操作。 | 1 | 盒
寨卡病毒全基因组捕获试剂盒（含建库） | 1.用途:本试剂盒用于寨卡病毒全基因组序列捕获 2.试剂盒组成:文库构建，捕获探针，纯化，接头等。核酸起始，可以完成测序前的所有工作，制备合格的文库。 3.试剂盒可适配鸟枪法和DNB技术测序仪。 *4.全基因组覆盖率不得小于95% 5.包装规格:16人份/96人份 6.可以提供探针设计方案，包括探针数量等信息 7.试剂有效期自签订合同日起，不小于10个月。 8.可以委派工程师现场培训，直至可熟练操作。 | 1 | 盒
DNBSEQ-G99RS高通量测序试剂套装 | 320 循环/盒；G99 SM FCL PE150，到货后有效期≥10个月 | 8 | 盒
DNBSEQ一步法DNB制备试剂盒 | 与G99测序仪配套，测序试剂套装1:4搭配：即一盒可以上机4次，到货后有效期≥10个月 | 2 | 盒
DNBSEQ-G99RS清洗试剂盒组合产品 | 4盒/箱，到货后有效期≥10个月 | 2 | 箱
95%医用酒精 | 500ml/瓶，到货后有效期≥10个月 | 7 | 瓶
96孔荧光定量PCR板封板膜 | 100张/包 | 7 | 包
MGISP-100通用耗材包 | 20run/盒 | 1 | 盒
0.2ml/1.5ml/2ml低温金属冰盒 | 铝合金材质；适配0.2ml/1.5ml/2.0ml的离心管和样品管；充分制冷后（-20℃ 4-6h）的冰盒在室温下,能长时间保持低温状态（1-2h）；表面特殊处理,清洁方便,实用耐磨,可以长期使用；孔间距设计合理,保证均一的孔间温度,方便多个样品管的操作；耐受整体高压、紫外照射、酒精消毒等去污染操作,可反复使用。2个0.2ml/1.5ml低温金属冰盒，2个2ml低温金属冰盒，共计4个。 | 4 | 个
10ul吸头(盒装灭菌带滤芯) | 10μl，96只 /盒，带滤芯，不含 DNase、RNase、DNA、ATP、PCR 抑制剂和热原，须能搭配单位在用的排枪使用 | 28 | 盒
1.5ml离心管 | 500支/盒，无 DNA 酶、RNA 酶、DNA、ATP、PCR 抑制剂和热原,可高压灭菌，磨砂材质的盖帽表面和侧面面板，便于贴标签；卡扣盖密封设计，防止漏液。 | 2 | 盒
MGIEasy RNA文库制备试剂套装 | 用于RNA样本建库，16 反应/盒。匹配MGISP-100仪器使用。可将10 ng - 1 μg total RNA制备成适合于MGI高通量测序仪测序的文库。 可适用于包括人、动物、植物等多物种的基因表达和转录组研究； 测序读长兼容SE/PE，建库周期~7h，手动操作时间~30min。运输过程中必须保证试剂盒内组分的完整活性。到货后有效使用期限10个月以上。 | 1 | 盒
MGIEasy rRNA去除试剂盒 | 可用于 10 ng-1 μg人、小鼠及大鼠 total RNA 中的 rRNA 去除，可兼容完整的和部分降解的 total RNA 样品（例如 FFPE RNA），可适用于 RNA 定量、转录组或非编码 RNA 等相关领域的研究； 去除的rRNA种类：包括细胞质5S rRNA、5.8S rRNA、18S rRNA、28S rRNA、45S rRNA，线粒体12S rRNA、16S rRNA；测序读长兼容SE/PE；建库周期~2h，手动操作时间~12min；32反应/盒。运输过程中必须保证试剂盒内组分的完整活性。到货后有效使用期限10个月以上。 | 1 | 盒
DNBSEQ-G99RS高通量测序试剂套装 | G99 SM ，320Cycles/Set 用于测定DNA或RNA文库序列的通用试剂套装，与华大G99基因测序仪配合使用，完成高通量测序并获取样本序列信息。测序试剂盒组分：配备测序载片、TE 缓冲液、DNB 制备缓冲液、DNB 聚合酶混合液Ⅰ、DNB 聚合酶混合液Ⅱ（LC）、DNB终止缓冲液、NDB加载缓冲液Ⅱ、MDA聚合酶混合液、MDA试剂、FTAT-预混压紧块、0.5ml冻存管、测序试剂槽等高通量测序所需组分。试剂盒规格：FCL PE150。性能参数：测序时长~12h,有效reads数为80M；运输过程中必须保证试剂盒内组分的完整活性。到货后有效使用期限10个月以上。 | 1 | 盒
DNBSEQ-G99RS清洗试剂盒组合产品 | 用于清洗G99测序仪。 4盒/箱。运输过程中必须保证试剂盒内组分的完整活性。到货后有效使用期限10个月以上。 | 1 | 盒
DNBSEQ一步法DNB制备试剂盒 | OS-DB，与G99测序仪配合使用。试剂盒规格：4 RXN；试剂盒组分：一步法DNB 制备试剂盒等所需组分。高灵敏度，适合痕量样本检测体系； 运输过程中必须保证试剂盒内组分的完整活性。运输过程中必须保证试剂盒内组分的完整活性。到货后有效使用期限10个月以上。 | 1 | 盒
MGISP-100通用耗材包 | 用于MGISP-100自动化样本制备系统；DNA样本20次，一次可以做16个样本,RNA样本10次；一次可以做16个样本。 20run。 包含：0.5mL 冻存管，PCR级、可掰开PCR八连管及管盖、250uL 带滤芯自动化吸头、1.3ml 96孔圆形孔U型底深孔板、0.2mL 96孔全裙边 PCR 板、2ml冻存管 PCR级。到货后有效使用期限10个月以上。 | 1 | 盒
1.5ml离心管 | 离心管，1.5 ml，PP，本色，锥底，连盖，带刻度，灭菌，无DNA酶、RNA酶，1000支/包 | 10 | 包
盒装吸头（加长） | 200 μl，带刻度，灭菌，无DNA酶、RNA酶，盒装 10 X 96只 /箱 | 8 | 箱
盒装吸头（加长） | 10μl，带刻度，灭菌，无DNA酶、RNA酶，盒装 10 X 96只 /箱 | 12 | 箱
盒装吸头（加长） | 1000μl，带刻度，灭菌，无DNA酶、RNA酶，盒装 10 X 96只 /箱 | 3 | 箱
盒装吸头 | epTIPS Racks,盒装, 生物纯级, 确保 PCR 洁净、无菌、无热原、无 ATP 及无 DNA无菌包装 20-300µL, 55 mm, 桔黄色, 96个/盒 ,匹配艾本德的8道间距可调移液器。 | 20 | 盒
盒装吸头 | 优质级epT.I.P.S.® 384 Set，0.1 – 20 µL, 42 mm, 淡粉色, 无色吸头，1,920 个/包。 (5 托盘 × 384 个), 1个 可重复使用的精致盒装，与艾本德的货号 4861000781的可调8道移液器组合，适用于4.5 mm 吸嘴间距 | 4 | 包
双头低温记号笔 | 遇酒精不易褪色，适用于塑料试管，红、黑、蓝色不同颜色随机匹配。适用于超低温样本标记，12支/包 | 2 | 盒
50×TAE | 规格为500ml/瓶。主要用于DNA 的琼脂糖凝胶电泳。TAE缓冲液的主要成分是Tris-乙酸盐与EDTA，电泳时双链线状DNA 的迁移率较快，电泳大于13kb 的片段时分离效果好，此外，回收DNA 片段时也宜用TAE 缓冲系统进行电泳。 为50×浓缩液，工作浓度为1×，可直接用蒸馏水稀释50 倍后使用。 可于室温下保存，若产品出现沉淀析出，置于37℃水浴使其溶解，不影响使用。到货时距离有效期≥12个月。 | 5 | 瓶
专用显微镜油镜油 | 浅黄色透明油性液体,不易干燥、变硬,使用于100倍物镜。 产品特点：具粘度适中.视野清晰,不易干燥变硬,不褪色等优点为显微镜油镜镜检的常用选择。 产品效期：不少于4年 技术指标：折光率( N20): 1.5105 ~ 1.5175 贮存：适合贮存于相对湿度不大于80%。无腐蚀性气体和通风良好的室温环境规格：20ml/瓶 | 60 | 瓶
姬姆萨染色液 | 产品由姬姆萨染色液（10×）和磷酸盐缓冲液组成，1：9 混合成工作液后使用；配置简便，按试剂（A）:试剂（B）=1:9 混合，即取 1 份姬姆萨染色液（10×）加入到9份的磷酸 盐缓冲液中充分混匀，即为姬姆萨工作液。亦可将姬姆萨染色液与磷酸盐缓冲液分开使用，亦可以得到满意的染色效果。 储存：10~30℃，避光，24个月有效 规格：100mL/瓶，成分组成：姬姆萨染色液 (10x)10ml；磷酸盐缓冲液100ml | 100 | 瓶
无味中性树胶封固剂（D型） | 无味中性树胶（D型）可用于取代传统上将二甲苯作为溶剂的封片胶（如中性树胶），其以一种环保型的烷烃类化合物作为溶剂，与树胶按一定比例加热溶解混匀制成，为水白色或淡黄色粘性液体。封固后即可阅片，长期保存，避免细胞脱落及染色褪色。试剂超净无色，透明度高，性质稳定，不含有害有机溶剂，不污染环境，对玻璃和有机玻璃盖玻片均可兼容，可搭配环保组织透明脱蜡液使用。折光率与玻璃相近。 规格：100ml/瓶，常温保存，有效期不少于2年。 | 1 | 瓶
无DNA/RNA酶去离子水 | 水通过中空纤维超滤柱达到降低热源，内毒素和核酸酶的水平，可以代替DEPC处理过的水使用。经检测无核酸酶和蛋白酶活性，可用于cDNA合成、体外转录、RNA 提取等对核酸酶敏感的分子生物学实验。 规格：100ml/瓶 | 10 | 瓶
DL1,000 DNA Marker | 包装量500μl(约100次)，浓度450ng/5μl;为已含有 1X Loading Buffer 的 DNA 溶液，可取 5 μl 直接电泳; DL1,000 DNA Marker由 DNA 片段 1,000 bp、700 bp、500 bp、400 bp、300 bp、 200 bp、100 bp 组成，共 7 条带。到货后有效期≥10个月。 | 10 | 袋
甲醇分析纯试剂 | 甲醇，Methanol，分子式：CH3OH，CAS编号：67-56-1，分析纯，纯度：99%及以上 产品: 微有乙醇样气味，易挥发，易流动，易燃，蒸气能与空气形成爆炸极限6.0%-36.5%（体积），危化品 熔点: -97.8℃ 沸点: 64.7℃ 密度: 0.791 可溶性: 能与水、醇、醚等有机溶剂互溶 贮存: 密封阴凉处保存。 规格：500ml/瓶 | 10 | 瓶
抗乙脑病毒IgM抗体检测试剂盒 | 96T/盒，抗乙脑病毒IgM抗体检测，捕获法，Mac_IgM | 10 | 盒
登革病毒（Ⅰ-Ⅳ）四重核酸检测试剂盒 | 48T/盒，采用TaqMan探针法实时荧光PCR技术，适用于血清、脑脊液、组织标本及蚊虫标本中登革热病毒Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型/Ⅳ型的特异性检测。到货后有效使用期限10个月以上。 | 10 | 盒
登革热病毒4型核酸参考（质控）品 | 冻存管；浓度≥10^5TCID50/mL；单管 | 4 | 管
包虫IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96T/盒，具有国械注准号，用于体外定性检测人血清样品中的包虫IgG抗体，到货后有效使用期不得少于10个月。 | 70 | 盒
卵形疟原虫/三日疟原虫核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法) | 1、产品概述 卵形疟原虫/三日疟原虫核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法）根据荧光PCR技术原理，针对恶卵形疟原虫/三日疟原虫设计特异性的引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪，实现对卵形疟原虫（OVA）、三日疟原虫（MAL）核酸的定性检测，用于卵形疟原虫/三日疟原虫感染的辅助诊断及流行病学监控。 2、技术参数 1) 样品种类：适用于血、蚊虫等样品。 2) 适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 3) 检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对卵形疟原虫/三日疟原虫设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对卵形疟原虫（OVA）、三日疟原虫（MAL）核酸的检测。 4) 主要组成成分：包含qPCR预混液（含酶）400μL*1管，引物探针 100μL*1管，阳性对照 50μL*1管，阴性对照 50μL*1管。 5) 反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液（含酶）16μL，引物探针4μL，模板5μL。 6) ★反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM” 和 “HEX/VIC”），整个反应时间在80分钟内完成。 7) 结果判读：阴性：Ct值＞38或未检出；阳性：扩增曲线呈S型，且Ct值≤35；可疑：扩增曲线呈S型，且35＜Ct值≤38，需复检，复检结果若一致，判定结果为阳性。 8) 最低检测限：1×103copies/mL；线性检测范围：2×103～1×108copies/mL。 9) 特异性：对恶性疟原虫/间日疟原虫各标本均能检出且与其他型别无交叉。 10) ★公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 11) ★质量控制：通过ISO13485认证、ISO9001认证；提供质量检测合格报告。 12) 保存条件：试剂盒在－20℃及以下避光保存，有效期12个月。 13）规格：48kits/盒 | 6 | 盒
恶性疟/间日疟核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、产品概述 恶性疟原虫/间日疟原虫核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法）根据荧光PCR技术原理，针对恶性疟原虫/间日疟原虫设计特异性的引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪，实现对恶性疟原虫（FAL）、间日疟原虫（VIV）核酸的定性检测，用于恶性疟原虫/间日疟原虫感染的辅助诊断及流行病学监控。 2、技术参数 1) 样品种类：适用于血、蚊虫等样品。 2) 适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 3) 检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对恶性疟原虫/间日疟原虫设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对恶性疟原虫（FAL）、间日疟原虫（VIV）核酸的检测。 4) 主要组成成分：包含qPCR预混液（含酶）400μL*1管，引物探针 100μL*1管，阳性对照 50μL*1管，阴性对照 50μL*1管。 5) 反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液（含酶）16μL，引物探针4μL，模板5μL。 6) ★反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM” 和 “HEX/VIC”），整个反应时间在80分钟内完成。 7) 结果判读：阴性：Ct值＞38或未检出；阳性：扩增曲线呈S型，且Ct值≤35；可疑：扩增曲线呈S型，且35＜Ct值≤38，需复检，复检结果若一致，判定结果为阳性。 8) 最低检测限：1×103copies/mL；线性检测范围：2×103～1×108copies/mL。 9) 特异性：对恶性疟原虫/间日疟原虫各标本均能检出且与其他型别无交叉。 10) ★公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 11) ★质量控制：通过ISO13485认证、ISO9001认证；提供质量检测合格报告。 12) 保存条件：试剂盒在－20℃及以下避光保存，有效期12个月。 13）规格：不少于48kits/盒 | 6 | 盒
恶性疟/间日疟核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、产品概述 恶性疟原虫/间日疟原虫核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法）根据荧光PCR技术原理，针对恶性疟原虫/间日疟原虫设计特异性的引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪，实现对恶性疟原虫（FAL）、间日疟原虫（VIV）核酸的定性检测，用于恶性疟原虫/间日疟原虫感染的辅助诊断及流行病学监控。 2、技术参数 1) 样品种类：适用于血、蚊虫等样品。 2) 适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 3) 检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对恶性疟原虫/间日疟原虫设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对恶性疟原虫（FAL）、间日疟原虫（VIV）核酸的检测。 4) 主要组成成分：包含qPCR预混液（含酶）400μL*1管，引物探针 100μL*1管，阳性对照 50μL*1管，阴性对照 50μL*1管。 5) 反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液（含酶）16μL，引物探针4μL，模板5μL。 6) ★反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM” 和 “HEX/VIC”），整个反应时间在80分钟内完成。 7) 结果判读：阴性：Ct值＞38或未检出；阳性：扩增曲线呈S型，且Ct值≤35；可疑：扩增曲线呈S型，且35＜Ct值≤38，需复检，复检结果若一致，判定结果为阳性。 8) 最低检测限：1×103copies/mL；线性检测范围：2×103～1×108copies/mL。 9) 特异性：对恶性疟原虫/间日疟原虫各标本均能检出且与其他型别无交叉。 10) ★公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 11) ★质量控制：通过ISO13485认证、ISO9001认证；提供质量检测合格报告。 12) 保存条件：试剂盒在－20℃及以下避光保存，有效期12个月。 13）规格：不少于48kits/盒 | 14 | 盒
引物 | PAGE纯化，30bp以内一条，1OD/支，添加可常温保存的寡核苷酸防降解成分，改成分不影响后续PCR检测 | 1000 | 支
卵形疟原虫（Curtisi/Wallikeri）核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法） | 1、概述 卵形疟原虫(Curtisi/Wallikeri)/核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法）根据荧光PCR技术原理，针对卵形疟原虫(Curtisi/Wallikeri)设计特异性的引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪，实现对卵形疟原虫Curtisi/OVA(C)、卵形疟原虫Wallikeri/OVA(W)核酸的定性检测，用于卵形疟原虫(Curtisi/Wallikeri)感染的辅助诊断及流行病学监控。 2、技术参数 1) 样品种类：适用于血、蚊虫等样品。 2) 适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 3) 检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对卵形疟原虫(Curtisi/Wallikeri)设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对卵形疟原虫Curtisi/OVA(C)、卵形疟原虫Wallikeri/OVA(W)核酸的检测。 4) 主要组成成分：包含qPCR预混液（含酶）400μL*1管，引物探针 100μL*1管，阳性对照 50μL*1管，阴性对照 50μL*1管。 5) 反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液（含酶）16μL，引物探针4μL，模板5μL。 6) ★反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM” 和 “HEX/VIC”），整个反应时间在80分钟内完成。 7) 结果判读：阴性：Ct值＞38或未检出；阳性：扩增曲线呈S型，且Ct值≤35；可疑：扩增曲线呈S型，且35＜Ct值≤38，需复检，复检结果若一致，判定结果为阳性。 8) 最低检测限：1×103copies/mL；线性检测范围：2×103～1×108copies/mL。 9) 特异性：对卵形疟原虫(Curtisi/Wallikeri)各标本均能检出且与其他型别无交叉。 10) ★公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 11) ★质量控制：通过ISO13485认证、ISO9001认证；提供质量检测合格报告。 12) 保存条件：试剂盒在－20℃及以下避光保存，新生产，有效期12个月。 13）规格：48kits/盒 | 2 | 盒
蛋白保存卡 血样手收集卡 | 收集卡位于2张封面纸之间，每张卡上有4或4个约直径1厘米的圆圈用以收集全血样本，每个可吸收约100μl的血液样本。采集样品后封面可折叠以保护样本，封面上印有通用的生物危害标志。产品可具有样品防降解功能，可长时间储存样本。100张/包 | 50 | 包
2×Taq PCR MasterMix（dye+） | 1ml*5/包,为新优化升级的即用型PCR预混试剂。 含2×Taq PCR MasterMix , 含有高纯度的Taq DNA聚合酶、dNTPs、 MgCl2、反应缓冲液、PCR反应增强剂和优化剂以及稳定剂。具有快速简便、灵敏度高、特异性强、稳定性好等优点，减少人为误差，节约操作时间，降低污染几率。适用于常规PCR反应、复杂模板如GC含量高（>60%），有二级结构和较长片段（5kb以内）等的扩增和大规模基因检测。。 储存条件: 室温(15-25℃)存放一周，无明显活性改变。-20℃可长期保存，多次冻融不会影响活性。到货后距离有效期不少于10个月。 | 40 | 包
0.2ml 八联排管 | 无色透明管，规格0.2ml, 型号PCR-0208-C，带透明平盖，RNase-/DNase-free，125条/盒 | 4 | 盒
QIAamp DNA Mini Kit (50) | 用于DNA提取和纯化，硅胶膜离心柱法。所有成分均可常温保存，50T/盒。到货后距离有效期不少于10个月。 | 15 | 盒
DL1,000 DNA Marker | 包装量500μl(约100次)，浓度450ng/5μl;为已含有 1X Loading Buffer 的 DNA 溶液，可取 5 μl 直接电泳; DL1,000 DNA Marker由 DNA 片段 1,000 bp、700 bp、500 bp、400 bp、300 bp、 200 bp、100 bp 组成，共 7 条带。到货后有效期≥10个月。 | 6 | 袋
50×TAE | 规格为500ml/瓶。主要用于DNA 的琼脂糖凝胶电泳。TAE缓冲液的主要成分是Tris-乙酸盐与EDTA，电泳时双链线状DNA 的迁移率较快，电泳大于13kb 的片段时分离效果好，此外，回收DNA 片段时也宜用TAE 缓冲系统进行电泳。 为50×浓缩液，工作浓度为1×，可直接用蒸馏水稀释50 倍后使用。 可于室温下保存，若产品出现沉淀析出，置于37℃水浴使其溶解，不影响使用。到货时距离有效期≥12个月。 | 6 | 瓶
无DNA/RNA酶去离子水 | 水通过中空纤维超滤柱达到降低热源，内毒素和核酸酶的水平，可以代替DEPC处理过的水使用。经检测无核酸酶和蛋白酶活性，可用于cDNA合成、体外转录、RNA 提取等对核酸酶敏感的分子生物学实验。 规格：100ml/瓶 | 5 | 瓶