报价一览表

客户名称：云南省寄生虫病防治所             项目名称：寄生虫病检测参比实验室设备采购

项目编号：寄采申（2024）45号

| 序号 | 项目名称 | 报价规格参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温保存箱 | 1、温度范围-20℃～-40℃可调节； 2、箱内有效容积≥550L，样式：立式 3、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度≤0.1℃； 4、具有多种故障报警功能； 5、具有多种报警方式； 6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 7、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时； 8、采用HC环保制冷剂和制冷系统，制冷剂用量符合国家安全标准； 9、根据低温保存箱国家标准 GB/T 20154 要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 10、采用进口碳氢高效节能压缩机，更节能环保; 11、25℃环温时，空箱耗电量应≤10Kw.h/24h； 12、设定-40℃，特性点温度均匀性±5℃以内； 13、一体式手把门锁设计，单手实现开关门，可同时使用暗锁及挂锁，实现多人管理； 14、内外双层门设计，密封保温效果好； 15、保温层 PU 整体发泡，厚度≥70mm； 16、内藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆，防腐蚀，制冷快； 17、微电脑智能控制运行； 18、内胆材质易于清洁； 19、静音低噪，稳定运行噪音要低于60dB； 20、具有平衡孔模块，可实现轻松开门； 21、具有测试孔，方便实验使用和监控箱内温度； 22、箱内大空间，便于存放不同尺寸的物品； 23、万向脚轮+底脚设计，便于移动和锁定调平。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 冷藏箱 | 1、采用立式设计，存放方便，节省空间；有效容积≥1000L. 2、箱内温度控制在2～8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃； 3、风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±1.5℃； 4、具有测试孔，可根据实际需要检测箱内温度； 5、12层可调搁架设计，更充分利用空间； 6、三层钢化玻璃，智感除露降低传热效率，32℃、80%湿度下无凝露； 7、玻璃门采用边框电加热结构，控制方式受箱内温度和环境湿度双重自主控制，智感除露，避免不必要的加热，降低能耗； 8、全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧； 9、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）； 10、进口品牌压缩机, 12V直流静音冷凝散热风机，整机噪音低于40dB，安全、节能、可靠； 11、后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求； 12、7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；有效保证温控的准确性； 13、箱内设置照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用； 14、双锁结构，更安全、更放心； 15、万向脚轮+底脚设计，搬运、摆放设备更方便。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 恒温混匀仪 | 1、控温范围：室温+5℃—105℃； 2、温度均匀性：≤±0.5℃； 3、温度稳定性：±0.5℃； 4、温度显示精度：0.1℃； 5、振荡转速范围：200—3000rpm； 6、振荡幅度与方式：3mm(水平回转)； 7、时间设置最长：99h59min； 8、升温速度：≤15min(从20℃升至100℃)； 9、配置触摸屏，可梯度编程，每个程序≥5段，循环次数0-99次； 10、升温速率档位≥5档； 11、模块0.5ml*15+1.5ml*20 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 除湿机 | 1、日除湿量≥20L； 2、工作电压：220V； 3、操控方式：智能触控、远程遥控； 4、自带水箱≥5L； 5、带万向轮，可轻松推动； 6、工作噪音≤50dB； 7、自动化霜功能； 8、具有湿度监控功能； 9、具有水满保护功能； 10、过滤网清洗提示； 11、尺寸：长宽高≤500x400x700(mm) | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： |  |
|  | 供货期：15个日历天 |  |  |  |  |  |  |

经办人签字：

供应商名称（公章）：                             报  价  日  期：     年    月    日