报价一览表

客户名称：云南省寄生虫病防治所        项目名称：购买智能蚊媒监测设备项目（二次）

项目编号：寄采申（2026）185号

| 序号 | 项目名称 | 报价规格参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能蚊媒监测设备 | 定地脚+膨胀螺丝，可防护10级台风； 1.3 设备参数： 箱体尺寸（cm）（长×宽×高）35×35×116CM；电源适配器：输入AC100V-240V,50/60Hz，3A Max；设备供电：输出：DC24V⎓8A；防水等级：IP65；环境温度：-10～60℃；环境湿度：0%RH～95%RH； 设备用电量：7×24H CO2间歇性循环：1.8度电；4×24H CO2间歇性循环：1.4度电。 1.4 六参数传感器参数： 二氧化碳：量程：0-5000ppm（有效量程：400-5000ppm）；精度：±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) 光照度：量程：0~20万Lux；精度：±7%(25℃) 温度：量程：0%RH~95%RH；精度：±3%RH(60%RH,25℃) 湿度：量程：-40℃~+80℃；精度：±0.5℃（25℃） 风速：量程：0~40m/s，启动风速为0.5m/s；精度：±0.5+2%FS（60%RH,25℃） 风向：量程：0~359°；精度：±3°（60%RH,25℃） 1.5 GPS定位参数：水平精度：3.0米（CEP50）,测速精度：<0.1m/s。 1.6 4G网络：4G全网通，100M网速。 1.7 柜体内置有4K高清摄像头，4K高清摄像头，自动补光； 1.8 柜体内置二氧化碳发生器，释放口与测试仪器同处密闭空间，可输出 12000–22000ppm 浓度 CO₂，并可按蚊虫活动时间调节释放时段与时长； 1.9 二氧化碳发生器通电7×24小时间歇性释放； 不更换新材料的情况下可连续工作时长≥1年； 1.10 捕蚊口离地高度范围：70cm； 1.11 蚊虫从捕蚊口进入捕蚊通道，4K高清摄像头实时识别蚊属后，将蚊虫自动翻转倒入集蚊盒中，完成蚊虫收集； 1.12 摄像头可通过4G网络传输数据，实时将蚊虫图像及监测相关数据回传至云端平台； 1.13 捕蚊器具有4G网络数据传输模块，捕获蚊虫数量、环境监测数据（温湿度、风速、二氧化碳浓度、光照）可实时自动传输到云端系统平台，具备通讯故障恢复后数据续传功能； 1.14 设备重量：>24KG，电池可选配。 2、软件参数 2.1 图像识别功能：通过设备端和云端组合识别捕获的蚊虫类型，精确到种名； 2.2 远程控制功能：可通过电脑客户端远程控制监测设备的开关机。可远程设定仪器工作时间段，实现定时开启、关闭仪器； 2.3 监测设备运行状态：可远程实时查看设备运行状态，包括设备总数、运行状态、具体信息、分布情况、布放位置信息等； 2.4 监测数据查询：可远程实时查看各类数据，包括蚊种信息和数量、实时监测结果照片、环境指标（温湿度、风速、二氧化碳浓度、光照）等。平台支持历史数据查询，数据以图表等可视化形式展现，支持下载蚊虫的监测数据； 2.5 阈值报警：系统平台可设定密度阈值，当仪器监测到的蚊虫密度达到或超过阈值，系统将自动接收对应预警信息； 2.6 历史数据存储与导出：支持以表格的形式导出设备监测保存的历史数据，如实时监测结果、环境情况（温湿度、二氧化碳浓度、风速）、蚊虫数量等； 2.7 可定制电脑（大屏）端系统后台界面，以图表等可视化的形式展现监测数据的变化情况； 3、含40套诱剂。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： |  |
|  | 供货期： |  |  |  |  |  |  |

经办人签字：

供应商名称（公章）：                             报  价  日  期：     年    月    日